🛠️24V 80Ah 轮椅电池 · 全流程操作手册

第一部分：发给厂家的定制参数

主题： 24V 80Ah 轮椅磷酸铁锂定制询价（叠放结构）

正文：

定制24V 80Ah磷酸铁锂，用于双250W吉芮轮椅。因后背空间限制，必须做上下叠放（瘦高型），参数如下：

1. 电芯：24V 80Ah（8S），两只 3.2V 80Ah 铝壳大单体上下叠放。全新A品（瑞浦/国轩/宁德），合同需注明品牌及序列号追溯。

2. BMS：极空/JBD 8S 蓝牙款，持续30A / 峰值60A，21V低电压预报警。

3. 挂点（关键）：

- 挂点内宽390mm，挂耳适配。

- 孔距：350mm（做长圆孔，±5mm调节）。

- 铁片厚3.1mm，挂耳U型槽宽3.5-4mm。

- 挂耳进深180-190mm。

- 工艺：1.5-2mm不锈钢，U型槽+侧向M4顶丝锁死。

4. 外壳：ABS+PC，IP65，内衬5mm EVA防震棉。

5. 配件：29.2V 10A充电器（自停）；SB50公→SB40母转接线一条（6mm²，15cm）。

6. 接口：电池端 红色安德森SB50 (50A)，6mm²硅胶线。要求：请先出结构草图确认尺寸，再分项报价（电芯/BMS/外壳/代工/运费）。质保：整包2年，电芯3-5年。

第二部分：收货验收清单（收到货对照打√）

- [ ] 挂点：U型槽塞进3.1mm铁片松紧适中，顶丝锁紧后纹丝不动。

- [ ] 重量：手感沉重，约8.5-9.5kg（太轻为虚标）。

- [ ] 插头：电池端为红色SB50（壳体有标识），线粗如空调插头（6mm²）。

- [ ] 蓝牙：APP显示8串电压齐全，总压25-29V，预报警值21V。

- [ ] 间隙：挂好后电池底沿离地>2cm（两指宽），不挡腿。

- [ ] 外观：外壳无缝隙，提手牢固，无划痕。

⚠️ 红线：挂耳开裂、插头烫手、APP数据缺失，直接退货！

第三部分：老人使用大字报

🔋 怎么看电量？（手机篇）

1. 下滑屏幕，点亮【蓝牙】。

2. 桌面点【🔋看电量】图标。

3. 点【连接】，看到【✅】即成功。

4. 看【SOC】数字：100%=满，20%=要充，10%=停车。

🔌 怎么充电？（睡前篇）

口诀：一拔二插三看灯

1. 拔：停稳轮椅，先拔轮椅上的红插头。

2. 插：充电器圆头插电池，三角插头顶插座。

3. 看：红灯亮在充，绿灯亮充满。

4. 拔：绿灯亮后最多1小时，先拔墙插，再拔电池头，最后把红插头插回轮椅。

🚫 三不原则（保命篇）

1. 不淋水：雨天盖好电池，别用水冲！

2. 不暴晒：夏天别停太阳下！

3. 不乱放：绝不在床上、沙发上充电！

🆘 紧急预案（闻到臭味/冒烟）

别碰！快跑！喊人！打119！

第四部分：家属操作备忘录

📅 日常维护

- 首周：每日检查挂点螺丝松紧、插头温度。

- 充电：前三次充满后多浮充1小时；置于水泥/瓷砖地面充电。

- 冬季：低温续航缩短属正常，尽量室内充电。

- 存放：长期不用，每3个月充一次电（至50%-80%）。

📱 手机设置

- 将BMS软件改名【🔋看电量】，移至桌面首页。

- 在APP内确认低电压报警设为21V。

🛠️ 故障应对

- 搜不到蓝牙：重启电池开关，重启手机蓝牙，靠近电池重试。

- 续航骤减：检查轮胎气压、轴承阻力，排查是否单串电芯欠压。

- 厂家联系：保存好厂家电话及订单号，质保期内勿自行拆机。

建议：将此文档打印两份，一份自留，一份随电池收纳袋存放。

联系方式:高总  13671098648